{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"-\tART. 41- armadio di sicurezza per radioattivi: viene richiesta una cassaforte ignifuga con chiusura alfanumerica che fa riferimento a un prodotto assimilabile di uso civile o d’ufficio, tipicamente progettata per la protezione di valori e documenti cartacei, e non idonea alla conservazione di radionuclidi o materiali radioattivi in ambito laboratoristico. Tali dispositivi non sono né certificati secondo la norma EN14470-1 né idonei alla gestione sicura di sostanze pericolose ai fini della radioprotezione e della prevenzione incendi. \r\nSi chiede pertanto la possibilità di proporre, in variante migliorativa, un armadio certificato secondo EN14470-1 Type 90, dotato di schermatura interna in laminato di piombo, valvole tagliafuoco e dispositivi di sicurezza conformi alle normative tecniche per la radioprotezione e la prevenzione incendi.\r\n\r\n-\tART. 33 FRIGORIFERO SOTTOBANCO: Si chiede di specificare se il certificato ATEX richiesto sia un refuso data la destinazione d’uso. Si richiede inoltre, a titolo di miglioria, se è possibile offrire un frigorifero sottobanco dotato di porta a vetro a bassa emissiva.\r\n\r\n-\tART. 19 INCUBATORE: per una maggior ergonomia e sicurezza, si chiede se sia accettabile fornire un incubatore con intervallo di temperatura -10°C + 65°C con ruote e avente le seguenti dimensioni esterne: 63x74x138 cm. Tali dimensioni non richiedono l’aggiunta di un banco dedicato al supporto dell’incubatore\r\n\r\n-\tFacendo rifermento ai collegamenti impiantistici degli arredi e cappe si chiede di specificare il limite di fornitura ed i punti di consegna per FM e Gas Tecnici. In particolare, si chiede di specificare il numero di linee (FM) e la tipologia di tubazioni (materiale e posa) per i gas tecnici\r\n\r\n-\tSi chiede di specificare se le utenze elettriche da installare a muro, per la strumentazione da pavimento come cappe biologiche e frigoriferi risultano escluse dalla fornitura\r\n\r\n-\tSI chiede di specificare il percorso e il tipo di supporto/fissaggio delle tubazioni di espulsione delle cappe chimiche.\r\n\r\n-\tSi chiede di specificare che i punti dati sui banchi da laboratorio risultano essere una predisposizione con scatola elettrica idonea e che la linea dati e relativi frutti risultano esclusi.\r\n\r\n-\tSono richiesti dei punti di adduzione per acqua demineralizzata, si chiede di specificare il limite di fornitura ed il punto di adduzione al quale derivare tale linea\r\n","- ARMADIO DI SICUREZZA PER RADIOATTIVI (art. A4) – Si conferma il livello di protezione sia fisica che antincendio indicata nei documenti di gara. L’Esperto di Radioprotezione convenzionato con l’Ateneo ha effettuato l’analisi tenendo conto delle sorgenti che saranno in uso. In ogni caso, saranno accettati prodotti con caratteristiche equivalenti o superiori.\r\n- FRIGORIFERO SOTTOBANCO (art. F3). Il certificato ATEX è richiesto. Non sono richieste le porte a vetro. Saranno accettati prodotti con caratteristiche equivalenti o superiori.\r\n- INCUBATORE (art. I). Il prodotto proposto può essere accettato se ha caratteristiche equivalenti o superiori, anche in assenza del tavolo di supporto. \r\n- Il limite di fornitura e i punti di consegna per FM e GAS TECNICI saranno: uno per ogni gruppo di banconi, uno per ogni cappa o gruppo di cappe e uno per ogni armadio aspirato. \r\nLe linee elettriche dovranno essere attestate in scatole di derivazione a carico dell’appaltatore (una per ogni gruppo di banconi e una per cappa/armadi). Le dorsali comuni sono a carico dell’Amministrazione.\r\nI gas tecnici/aria compressa dovranno essere distribuiti mediante tubazioni in acciaio inox AISI 316L, preferibilmente con raccorderia a saldare. I gas dovranno essere allacciati alla derivazione con valvola di intercettazione che sarà presente per ogni gruppo di banconi. La tubazione dalla valvola al banco e il relativo allaccio saranno a carico dell’appaltatore.\r\n- UTENZE ELETTRICHE: il limite di fornitura sarà una presa elettrica a parete per frigoriferi e altre strumentazioni (a carico dell’Amministrazione) e scatola di derivazione con morsettiera a servizio del bancone/cappa a cui collegare il cavo di arrivo (a carico dell’appaltatore).\r\n- Le linee di espulsione delle cappe, in PVC rigido, dovranno essere portate dalle cappe alla copertura del padiglione al di sopra del laboratorio strumentale, dove sarà predisposto, a cura dell’Amministrazione, un grigliato di alloggiamento dei motori, dei blocchi filtranti e dei camini di espulsione. \r\n- Punti DATI: il bancone dovrà essere dotato di scatola portafrutto e relativa tubazione; il cavo e il frutto saranno a carico dell’Amministrazione.\r\n- Sono previsti due DEIONIZZATORI (art. AD) da posizionarsi uno in un sottolavello del laboratorio molecolare e uno in un sottolavello del laboratorio fermentazioni, nelle posizioni indicate nell'elaborato grafico. I punti di adduzione sono esistenti a pavimento, devono essere realizzati tutti i collegamenti; è prevista una bocca di erogazione dedicata sul singolo lavello."]